## Slide 1
Zkušební přístroj ZO1
Zdroj obrázky: aanetdruzstvo.wbs.cz kvt-elektronika.cz
Vypracoval: Ing. Jan Prokop
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 2: Základní charakteristika
ZO1 je zkoušečka elektrických předmětů
Zkoušečkou ZO1 lze měřit:
- elektrický odpor ochranného vodiče
a
izolační elektrický odpor
(v současné době již neodpovídá platným předpisům)

## Slide 3: Historie
Revize a kontroly nářadí
Požadavky na revize ručního nářadí vycházely původně z ČSN 34 3880 (1960)
a ČSN 34 3881 (1964).
Od roku 1994 je platná ČSN 33 1600, v Příloze A upravuje oprávnění k provádění revizí a kontrol nářadí.
Revize může provádět pracovník znalý nebo pracovník poučený pod dohledem pracovníka znalého.
Kontroly může provádět pověřený pracovník poučený (vydáváno osvědčení kontrolního technika).

## Slide 4: Postup
Před samotným měřením je nutná prohlídka na nedostatky, mechanická poškození, stav krytí a zkouška chodu
Změříme elektrický odpor ochranného vodiče, kde často přechodové odpory a nedotažené spoje zhoršují hodnotu
Změříme izolační elektrický odpor, kde se do naměřené hodnoty promítne celkové stáří, zvlhnutí nevhodným skladováním či spálená izolace
Naměřené hodnoty porovnáme s dovolenými a učiníme závěr (vyhovuje/nevyhovuje)
Na základě kontroly navrhneme, jak s předmětem naložit
Provedeme záznam do evidenční karty předmětu

## Slide 5: Návod k použití
Vidlici od zkoušeného předmětu zasuňte do zásuvky na zkoušečce
Kontaktní kleště dokonale připojte na vodivou kostru zkoušeného předmětu
Síťový vypínač zkoušeného předmětu zapněte
Při vlastním měření se nedotýkejte zkoušeného předmětu!
Připojte síťový přívod zkoušečky na napětí 230V~, 50Hz
Stiskněte tlačítko Ω = zkouška el. odporu ochranného vodiče
Stiskněte tlačítko MΩ = zkouška izolačního el. Odporu
Doba stisknutí tlačítka je minimálně 10 vteřin
Během měření musí svítit kontrolka na přístroji

## Slide 6: Dovolené hodnoty
Pro ochranný vodič u nářadí je dovolený odpor: Při délce do 3 m je 0,2 Ω a na každé další 3 m přívodu se připočte 0,1 Ω.
Požadavky na pohyblivé a prodlužovací přívody jsou v ČSN 33 1610 na ochranný vodič odlišné: Do 5 m je to 0,3 Ω a na každých 7,5 m délky přívodu se připočte 0,1 Ω.
Kontaktní kleště dokonale připojte na vodivou kostru zkoušeného předmětu
Síťový vypínač zkoušeného předmětu zapněte
Při vlastním měření se nedotýkejte zkoušeného předmětu!
Připojte síťový přívod zkoušečky na napětí 230V~, 50Hz
Stiskněte tlačítko Ω = zkouška el. odporu ochranného vodiče
Stiskněte tlačítko MΩ = zkouška izolačního el. Odporu
Doba stisknutí tlačítka je minimálně 10 vteřin
Během měření musí svítit kontrolka na přístroji

## Slide 7: Nejčastější nedostatky a závady
Nářadí není udržováno v předepsaném stavu a ohrožuje pracovníka i okolí
pracovník není seznámen se správným způsobem používání a péče o nářadí
nejsou prováděny revize a kontroly a není o nich vedena řádná evidence
chybí přístroje pro revize nářadí nebo jsou nevyhovující (zastaralé, bez kalibrace),
není používáno příslušenství nářadí (pomocné rukojeti, svěrky, stojany apod.)
pracovníci nemají nebo nepoužívají osobní ochranné pomůcky
u dovezených nebo starších výrobků chybí český návod
výrobky nemají potřebný atest na shodu ze zákona č. 22/1997 Sb.
není prováděna řádná a pravidelná údržba, kontroly a revize
opravy a další zásahy do zařízení provádějí pracovníci bez odborné způsobilosti (např. u nářadí třídy ochrany II není splněna podmínka neoddělitelné vidlice přívodu).

## Slide 8: Důležité poznámky
ZO1 je zastaralý přístroj, který již nevyhovuje současným požadavkům
Přístroj lze použít pouze k informativnímu zjištění hodnot
V laboratořích je přístroj využíván k ukázkám při výuce bezpečnosti el. zařízení a ochraně před nebezpečným dotykem.
Oproti návodu přímo na zkušebním přístroji, připojení k síti proveďte až těsně před vlastním měřením!
Při vlastním měření je nutná přítomnost učitele!